## 換算係数一覧
個人ばく露濃度計《XV-389》 対応化学物質 換算係数表
個人ばく露濃度計(XV-389)は、17種の揮発性有機化合物(VOC)の検量線を持ち、ガス番号を設定することで設定ガスの濃度として測定(表示)します。
この時、設定した各ガス番号ごとに他のガス種への読み替えの係数が異なります。
他のガスへの読み替えについては、下記の換算係数表を参照ください。
混合有機溶剤蒸気を測定したとき
・測定して得られた指示値と蒸気組成比から計算で個々の物質濃度を推算することが可能です。
・推算方法は下記をご参照ください。なお、一部ガスの組み合わせは弊社ホームページの 『 IVaCE 』 もご活用いただけます。
・厚生労働省 職場のあんぜんサイトに掲載されている【支援ツール （リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック）】を
ご利用される場合は、別シート（「トルエン №1」から「酢酸メチル №17」）を「コピー」 ＆「ペースト」してご活用ください。
☆気相の蒸気組成比がわかる場合 | [5 empty] | ☆気相の組成比がわからない場合
混合溶剤溶液の安全データシート（SDS）に記載されている含有率から気相の組成比を算出した後、左の計算式を用います。
※含有物質が全て気化したと仮定した場合の蒸気組成比とします。
※ 蒸気組成比が100％になるよう調整します。
[7 empty] | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。 | [5 empty] | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。
設定ガス種(№) CAS番号 読替ガス種 |  |  | トルエン | キシレン | 酢酸エチル | 酢酸-n-ブチル | メタノール | メチルイソブチル ケトン (MIBK) | イソプロピル アルコール (IPA) | メチルエチル ケトン (MEK) | 1-ブタノール | イソブチル アルコール | アセトン | ブチルセロソルブ | 酢酸イソブチル | シクロヘキサノン | n-ヘキサン | ジクロロメタン | 酢酸メチル | 分子量 (g/mol) | 蒸気圧 (kPa)
|  | 特記 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17
140-88-5 | アクリル酸エチル |  | 0.054695 | 0.17576 | 1.1759 | 1.8323 | 0.30566 | 2.1878 | 0.98451 | 1.6901 | 2.1769 | 2.3574 | 1.1212 | 1.6737 | 1.6846 | 3.5278 | 0.018339 | 0.0041951 | 0.41442 | 100.12 | 5.1462
96-33-3 | アクリル酸メチル |  | 0.080105 | 0.25742 | 1.7223 | 2.6835 | 0.44767 | 3.2042 | 1.4419 | 2.4753 | 3.1882 | 3.4525 | 1.6422 | 2.4512 | 2.4672 | 5.1668 | 0.026859 | 0.0061441 | 0.60695 | 86.09 | 11.5457
75-05-8 | アセトニトリル |  | 0.45581 | 1.4648 | 9.8 | 15.2698 | 2.5473 | 18.2326 | 8.2047 | 14.0847 | 18.1414 | 19.6456 | 9.3442 | 13.9479 | 14.0391 | 29.4 | 0.15283 | 0.034961 | 3.4537 | 41.05 | 9.9
67-64-1 | アセトン |  | 0.04878 | 0.21743 | 0.75609 | 0.89928 | 0.45376 | 1.4765 | 0.76011 | 1.1578 | 1.3002 | 1.3639 | 1.0004 | 1.0194 | 0.6502 | 2.5349 | 0.016356 | 0.0037415 | 0.48274 | 58.08 | 23.95
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | △ | 0.070286 | 0.22586 | 1.5111 | 2.3546 | 0.39279 | 2.8114 | 1.2651 | 2.1718 | 2.7974 | 3.0293 | 1.4409 | 2.1507 | 2.1648 | 4.5334 | 0.023567 | 0.0053909 | 0.53255 | 114.14 | 0.6266
78-83-1 | イソブチルアルコール |  | 0.023202 | 0.12201 | 0.49145 | 0.56 | 0.27144 | 1.0871 | 0.50211 | 0.79359 | 0.94162 | 1.0004 | 0.65424 | 0.6152 | 0.40722 | 1.8031 | 0.0077796 | 0.0017796 | 0.29391 | 74.12 | 1.2
78-79-5 | イソプレン |  | 0.81391 | 2.6155 | 17.4991 | 27.266 | 4.5485 | 32.5565 | 14.6504 | 25.1499 | 32.3937 | 35.0796 | 16.6852 | 24.9057 | 25.0685 | 52.4973 | 0.2729 | 0.062427 | 6.1669 | 68.12 | 73.3273
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) |  | 0.055556 | 0.27523 | 0.99602 | 1.0775 | 0.5624 | 1.9869 | 1.0004 | 1.5344 | 1.764 | 1.8512 | 1.2928 | 1.1633 | 0.88347 | 3.5689 | 0.018628 | 0.0042611 | 0.6147 | 60.096 | 4.4
64-17-5 | エタノール |  | 0.067435 | 0.2167 | 1.4498 | 2.2591 | 0.37686 | 2.6974 | 1.2138 | 2.0837 | 2.6839 | 2.9064 | 1.3824 | 2.0635 | 2.077 | 4.3495 | 0.022611 | 0.0051722 | 0.51095 | 46.069 | 7.906
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) |  | 0.094188 | 0.30267 | 2.025 | 3.1553 | 0.52637 | 3.7675 | 1.6954 | 2.9104 | 3.7487 | 4.0595 | 1.9308 | 2.8821 | 2.901 | 6.0751 | 0.031581 | 0.0072242 | 0.71365 | 120.19 | 0.56
60-29-7 | エチルエーテル |  | 0.55202 | 1.7739 | 11.8684 | 18.4926 | 3.085 | 22.0807 | 9.9363 | 17.0574 | 21.9703 | 23.792 | 11.3164 | 16.8918 | 17.0022 | 35.6052 | 0.18509 | 0.04234 | 4.1826 | 74.12 | 71.715
100-41-4 | エチルベンゼン |  | 0.9509 | 3.0557 | 20.4444 | 31.8552 | 5.3141 | 38.036 | 17.1162 | 29.3828 | 37.8458 | 40.9838 | 19.4934 | 29.0975 | 29.2877 | 61.3331 | 0.31884 | 0.072934 | 7.2049 | 106.168 | 0.9
107-21-1 | エチレングリコール | △ | 0.16431 | 0.528 | 3.5326 | 5.5043 | 0.91823 | 6.5723 | 2.9575 | 5.0771 | 6.5394 | 7.0816 | 3.3683 | 5.0278 | 5.0606 | 10.5978 | 0.055092 | 0.012602 | 1.2449 | 62.07 | 0.007
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル |  | 0.026019 | 0.083611 | 0.5594 | 0.87163 | 0.14541 | 1.0408 | 0.46834 | 0.80398 | 1.0355 | 1.1214 | 0.53339 | 0.79618 | 0.80138 | 1.6782 | 0.0087241 | 0.0019956 | 0.19714 | 90.12 | 0.5
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート |  | 0.033813 | 0.10866 | 0.72698 | 1.1327 | 0.18896 | 1.3525 | 0.60863 | 1.0448 | 1.3458 | 1.4573 | 0.69316 | 1.0347 | 1.0414 | 2.1809 | 0.011337 | 0.0025934 | 0.2562 | 132.16 | 0.31192
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル |  | 0.033686 | 0.10825 | 0.72424 | 1.1285 | 0.18825 | 1.3474 | 0.60634 | 1.0409 | 1.3407 | 1.4519 | 0.69056 | 1.0308 | 1.0375 | 2.1727 | 0.011295 | 0.0025837 | 0.25523 | 76.09 | 0.83
1330-20-7 | キシレン |  | 0.31119 | 1.0004 | 3.6711 | 4.7281 | 1.9088 | 8.643 | 3.5971 | 6.2461 | 8.1235 | 8.4388 | 4.6948 | 5.5617 | 3.4165 | 14.5773 | 0.11484 | 0.029851 | 2.1706 | 106.17 | 0.8
98-82-8 | クメン | △ | 0.88183 | 2.8338 | 18.9594 | 29.5414 | 4.9281 | 35.2733 | 15.873 | 27.2486 | 35.0969 | 38.007 | 18.0776 | 26.9841 | 27.1604 | 56.8782 | 0.29568 | 0.067637 | 6.6816 | 120.19 | 0.53
111-30-8 | グルタルアルデヒド | △ | 0.044557 | 0.14318 | 0.95797 | 1.4926 | 0.249 | 1.7823 | 0.80202 | 1.3768 | 1.7734 | 1.9204 | 0.91341 | 1.3634 | 1.3723 | 2.8739 | 0.01494 | 0.0034175 | 0.3376 | 100.12 | 2.2
1319-77-3 | クレゾール |  | 0.044396 | 0.14267 | 0.95452 | 1.4873 | 0.24811 | 1.7758 | 0.79913 | 1.3718 | 1.767 | 1.9135 | 0.91012 | 1.3585 | 1.3674 | 2.8635 | 0.014886 | 0.0034052 | 0.33638 | 108.14 | 0.014663
108-90-7 | クロルベンゼン |  | 3.8396 | 12.3386 | 82.5518 | 128.6272 | 21.4577 | 153.5847 | 69.1131 | 118.6442 | 152.8168 | 165.4875 | 78.7122 | 117.4923 | 118.2602 | 247.6553 | 1.2874 | 0.2945 | 29.0924 | 112.56 | 1.17
64-19-7 | 酢酸 |  | 0.14384 | 0.46222 | 3.0925 | 4.8185 | 0.80383 | 5.7534 | 2.589 | 4.4445 | 5.7247 | 6.1993 | 2.9486 | 4.4014 | 4.4301 | 9.2774 | 0.048228 | 0.011032 | 1.0898 | 60.05 | 2.0665
110-19-0 | 酢酸イソブチル |  | 0.032468 | 0.27015 | 1.2095 | 1.3767 | 0.60183 | 2.5767 | 1.2376 | 1.9478 | 2.3057 | 2.4137 | 1.6054 | 1.5106 | 1.0004 | 4.8356 | 0.010886 | 0.0024903 | 0.66591 | 116.16 | 1.73
108-21-4 | 酢酸イソプロピル |  | 0.071081 | 0.22842 | 1.5282 | 2.3812 | 0.39723 | 2.8432 | 1.2794 | 2.1964 | 2.829 | 3.0636 | 1.4572 | 2.1751 | 2.1893 | 4.5847 | 0.023833 | 0.0054519 | 0.53857 | 102.13 | 5.3
123-92-2 | 酢酸イソペンチル |  | 0.020069 | 0.064492 | 0.43148 | 0.67231 | 0.11216 | 0.80276 | 0.36124 | 0.62013 | 0.79875 | 0.86497 | 0.41141 | 0.61411 | 0.61813 | 1.2945 | 0.0067291 | 0.0015393 | 0.15206 | 130.19 | 0.746
141-78-6 | 酢酸エチル |  | 0.046512 | 0.26454 | 1.0004 | 1.113 | 0.56142 | 2.0551 | 1.0275 | 1.5818 | 1.8308 | 1.915 | 1.3293 | 1.2026 | 0.88629 | 3.7272 | 0.015595 | 0.0035674 | 0.61361 | 88.11 | 12.4256
123-86-4 | 酢酸n-ブチル |  | 0.029851 | 0.21063 | 0.82318 | 1.0004 | 0.48214 | 1.8457 | 0.82535 | 1.4231 | 1.6343 | 1.7126 | 1.2066 | 1.0756 | 0.71567 | 3.3047 | 0.010009 | 0.0022896 | 0.51859 | 116.16 | 1.2
109-60-4 | 酢酸n-プロピル |  | 0.035334 | 0.11355 | 0.75968 | 1.1837 | 0.19746 | 1.4134 | 0.63601 | 1.0918 | 1.4063 | 1.5229 | 0.72435 | 1.0812 | 1.0883 | 2.2791 | 0.011848 | 0.0027101 | 0.26772 | 102.13 | 3.3
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル |  | 0.019184 | 0.061646 | 0.41245 | 0.64265 | 0.10721 | 0.76734 | 0.3453 | 0.59277 | 0.7635 | 0.82681 | 0.39326 | 0.58702 | 0.59085 | 1.2373 | 0.0064322 | 0.0014714 | 0.14535 | 130.19 | 0.466
108-05-4 | 酢酸ビニル |  | 0.06065 | 0.1949 | 1.304 | 2.0318 | 0.33894 | 2.426 | 1.0917 | 1.8741 | 2.4139 | 2.614 | 1.2433 | 1.8559 | 1.868 | 3.9119 | 0.020336 | 0.0046519 | 0.45954 | 86.09 | 12.0257
79-20-9 | 酢酸メチル |  | 0.13198 | 0.45798 | 1.5211 | 1.7652 | 0.86059 | 3.3124 | 1.5451 | 2.4771 | 2.9851 | 3.1201 | 2.0096 | 1.9558 | 1.2791 | 6.1996 | 0.041667 | 0.010123 | 1.0004 | 74.079 | 20.794
96-22-0 | ジエチルケトン |  | 0.027236 | 0.087522 | 0.58557 | 0.9124 | 0.15221 | 1.0894 | 0.49025 | 0.84159 | 1.084 | 1.1739 | 0.55834 | 0.83342 | 0.83886 | 1.7567 | 0.0091322 | 0.002089 | 0.20636 | 86.134 | 2
123-91-1 | 1,4-ジオキサン |  | 1.2477 | 4.0096 | 26.8262 | 41.799 | 6.973 | 49.9093 | 22.4592 | 38.5549 | 49.6598 | 53.7773 | 25.5785 | 38.1806 | 38.4302 | 80.4787 | 0.41836 | 0.095701 | 9.4539 | 88.11 | 5.0787
108-94-1 | シクロヘキサノン |  | 0.015504 | 0.049261 | 0.26288 | 0.2995 | 0.14525 | 0.56161 | 0.26889 | 0.4395 | 0.49315 | 0.51797 | 0.34952 | 0.33019 | 0.21728 | 1.0004 | 0.0051984 | 0.0011891 | 0.15691 | 98.14 | 0.57719
110-82-7 | シクロヘキサン |  | 4.4438 | 14.28 | 95.5409 | 148.8661 | 24.834 | 177.7506 | 79.9878 | 137.3123 | 176.8618 | 191.5262 | 91.0972 | 135.9792 | 136.8679 | 286.6228 | 1.49 | 0.34084 | 33.67 | 84.162 | 10.3
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | ▲ | 0.070637 | 0.22699 | 1.5187 | 2.3663 | 0.39475 | 2.8255 | 1.2715 | 2.1827 | 2.8113 | 3.0444 | 1.4481 | 2.1615 | 2.1756 | 4.5561 | 0.023684 | 0.0054178 | 0.53521 | 99.17 | 1.43
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン |  | 5.3748 | 17.2718 | 115.5576 | 180.0548 | 30.0369 | 214.9908 | 96.7459 | 166.0804 | 213.9159 | 231.6526 | 110.1828 | 164.468 | 165.5429 | 346.6727 | 1.8022 | 0.41224 | 40.7241 | 147.004 | 0.16
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン |  | 1.0373 | 3.3332 | 22.301 | 34.748 | 5.7967 | 41.4902 | 18.6706 | 32.0512 | 41.2827 | 44.7057 | 21.2637 | 31.74 | 31.9474 | 66.9029 | 0.34779 | 0.079557 | 7.8592 | 98.96 | 10.5174
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン |  | 0.56646 | 1.8203 | 12.1789 | 18.9764 | 3.1657 | 22.6584 | 10.1963 | 17.5036 | 22.5451 | 24.4144 | 11.6124 | 17.3336 | 17.4469 | 36.5366 | 0.18993 | 0.043447 | 4.292 | 112.99 | 7.1049
75-09-2 | ジクロロメタン |  | 13.0378 | 37.8788 | 151.5152 | 303.0303 | 101.0101 | 521.5124 | 120.4819 | 402.8683 | 303.0303 | 588.2353 | 200 | 588.2353 | 120.4819 | 840.9387 | 5.2743 | 1.0004 | 77.5194 | 84.93 | 57.9952
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | △ | 0.10303 | 0.33109 | 2.2152 | 3.4515 | 0.57579 | 4.1212 | 1.8546 | 3.1837 | 4.1006 | 4.4406 | 2.1121 | 3.1527 | 3.1734 | 6.6455 | 0.034546 | 0.0079025 | 0.78065 | 87.12 | 0.33
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド |  | 0.21029 | 0.67577 | 4.5212 | 7.0447 | 1.1752 | 8.4116 | 3.7852 | 6.498 | 8.3696 | 9.0635 | 4.311 | 6.4349 | 6.4769 | 13.5637 | 0.07051 | 0.016129 | 1.5933 | 73.09 | 0.515
100-42-5 | スチレン |  | 0.42959 | 1.3805 | 9.2362 | 14.3914 | 2.4008 | 17.1837 | 7.7327 | 13.2744 | 17.0978 | 18.5154 | 8.8066 | 13.1455 | 13.2315 | 27.7087 | 0.14404 | 0.03295 | 3.255 | 104.152 | 0.67
109-99-9 | テトラヒドロフラン |  | 1.3423 | 4.3135 | 28.8598 | 44.9676 | 7.5015 | 53.6926 | 24.1617 | 41.4775 | 53.4242 | 57.8538 | 27.5175 | 41.0749 | 41.3433 | 86.5794 | 0.45008 | 0.10296 | 10.1706 | 72.11 | 19.3285
108-88-3 | トルエン |  | 1 | 3.2 | 14.771 | 22.0751 | 5.5928 | 26.5252 | 13.4409 | 22.4215 | 23.9234 | 26.3158 | 16.129 | 25 | 17.8571 | 21.5517 | 0.37781 | 0.067568 | 7.4349 | 92.14 | 3.7857
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | △ | 0.052763 | 0.16955 | 1.1344 | 1.7676 | 0.29487 | 2.1105 | 0.94974 | 1.6304 | 2.1 | 2.2741 | 1.0816 | 1.6146 | 1.6251 | 3.4032 | 0.017692 | 0.0040469 | 0.39978 | 130.19 | 0.43
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン |  | 2.9824 | 8.658 | 43.4783 | 56.1798 | 16.5837 | 52.0833 | 36.9004 | 50.5051 | 35.2113 | 40.3226 | 41.4938 | 46.5116 | 45.4545 | 29.4118 | 1.0004 | 0.18558 | 23.2019 | 86.2 | 16
71-36-3 | 1-ブタノール |  | 0.025126 | 0.12646 | 1.6013 | 0.58116 | 0.27839 | 1.1436 | 0.5191 | 0.82223 | 0.9995 | 1.0533 | 0.67408 | 0.63881 | 0.42148 | 1.9106 | 0.0084246 | 0.0019271 | 0.30274 | 74.123 | 0.6
78-92-2 | 2-ブタノール |  | 0.036479 | 0.11723 | 0.7843 | 1.222 | 0.20386 | 1.4592 | 0.65662 | 1.1272 | 1.4519 | 1.5722 | 0.74782 | 1.1163 | 1.1236 | 2.3529 | 0.012231 | 0.0027979 | 0.2764 | 74.12 | 1.7
111-76-2 | ブチルセロソルブ |  | 0.03268 | 0.15777 | 0.73432 | 0.87858 | 0.44109 | 1.7138 | 0.74178 | 1.3282 | 1.5138 | 1.5924 | 1.1317 | 1.0004 | 0.63303 | 3.0414 | 0.010958 | 0.0025065 | 0.46926 | 118.17 | 0.10131
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | △ | 0.61012 | 1.9606 | 13.1175 | 20.439 | 3.4096 | 24.4047 | 10.9821 | 18.8527 | 24.2827 | 26.2961 | 12.5074 | 18.6696 | 18.7916 | 39.3526 | 0.20457 | 0.046796 | 4.6228 | 122.99 | 28.792
126-98-7 | メタクリロニトリル |  | 2.3751 | 7.6323 | 51.0644 | 79.5655 | 13.2732 | 95.0036 | 42.7516 | 73.3902 | 94.5285 | 102.3663 | 48.6893 | 72.6777 | 73.1527 | 153.1932 | 0.79637 | 0.18217 | 17.9958 | 67.09 | 8.66
67-56-1 | メタノール |  | 0.17894 | 0.53926 | 0.50798 | 1.8553 | 1 | 3.488 | 1.6215 | 2.6048 | 3.1437 | 3.2819 | 2.1146 | 2.0683 | 1.3481 | 6.4851 | 0.070423 | 0.013725 | 1.0483 | 32.04 | 12.6902
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | △ | 0.11377 | 0.36558 | 2.446 | 3.8111 | 0.63578 | 4.5506 | 2.0478 | 3.5153 | 4.5279 | 4.9033 | 2.3322 | 3.4812 | 3.504 | 7.3379 | 0.038146 | 0.0087258 | 0.86199 | 99.13 | 0.046
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) |  | 0.025 | 0.12167 | 0.4657 | 0.52726 | 0.26521 | 1.0004 | 0.47649 | 0.74694 | 0.88036 | 0.92132 | 0.61969 | 0.5765 | 0.39811 | 1.6364 | 0.0083825 | 0.0019175 | 0.28584 | 100.16 | 2.1
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) |  | 0.48447 | 1.5568 | 10.4161 | 16.2297 | 2.7075 | 19.3788 | 8.7205 | 14.9701 | 19.2819 | 20.8807 | 9.9316 | 14.8248 | 14.9217 | 31.2483 | 0.16244 | 0.037159 | 3.6708 | 88.15 | 27
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) |  | 0.032362 | 0.15767 | 0.60716 | 0.70537 | 0.33027 | 1.2668 | 0.61584 | 1.0002 | 1.1105 | 1.1696 | 0.80328 | 0.78839 | 0.51073 | 2.1404 | 0.010851 | 0.0024822 | 0.39791 | 72.11 | 10.5
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール |  | 0.018375 | 0.059049 | 0.39507 | 0.61558 | 0.10269 | 0.73502 | 0.33076 | 0.5678 | 0.73134 | 0.79198 | 0.3767 | 0.56229 | 0.56596 | 1.1852 | 0.0061613 | 0.0014094 | 0.13923 | 114.19 | 0.2
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン |  | 0.0098638 | 0.031697 | 0.21207 | 0.33044 | 0.055124 | 0.39455 | 0.17755 | 0.30479 | 0.39258 | 0.42513 | 0.20221 | 0.30183 | 0.3038 | 0.63621 | 0.0033073 | 0.00075655 | 0.074737 | 336.51 | 0.07
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) |  | 2.4707 | 7.9395 | 53.1197 | 82.7679 | 13.8074 | 98.8273 | 44.4723 | 76.3441 | 98.3332 | 106.4864 | 50.649 | 75.6029 | 76.097 | 159.359 | 0.82842 | 0.1895 | 18.7201 | 98.19 | 6.1328
2024年 7月 1日作成
NPEM-632013_1
【気中濃度推算式】
目的物質の
濃度 ＝
（ppm）
指示値（ppm） × 目的物質の蒸気の組成比（mol％）
∑（各物質の蒸気の組成比（mol％） ／ 各物質の換算係数（-））
【気中組成比（全気化）算出式】
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）
∑（物質の含有率（wt％） ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の含有率（wt％） ／ 目的物質の分子量（-）
【気中組成比（飽和蒸気）算出式】
目的物質の含有率（wt％） × 目的物質の蒸気圧(kPa) ／ 目的物質の分子量（-）
∑（各物質の含有率（wt％） × 各物質の蒸気圧(kPa) ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## トルエン（№1）
トルエン（№1） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.054695 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.080105 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 0.45581 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.04878
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.070286 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.023202
78-79-5 | イソプレン | 0.81391
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.055556
64-17-5 | エタノール | 0.067435
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.094188
60-29-7 | エチルエーテル | 0.55202
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.9509
107-21-1 | エチレングリコール | 0.16431 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.026019
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.033813
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.033686
1330-20-7 | キシレン | 0.31119
98-82-8 | クメン | 0.88183 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.044557 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.044396
108-90-7 | クロルベンゼン | 3.8396
64-19-7 | 酢酸 | 0.14384
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.032468
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.071081
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.020069
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.046512
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.029851
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.035334
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.019184
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.06065
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.13198
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.027236
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 1.2477
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.015504
110-82-7 | シクロヘキサン | 4.4438
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.070637 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 5.3748
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 1.0373
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.56646
75-09-2 | ジクロロメタン | 13.0378
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.10303 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.21029
100-42-5 | スチレン | 0.42959
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 1.3423
108-88-3 | トルエン | 1
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.052763 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 2.9824
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.025126
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.036479
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.03268
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 0.61012 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 2.3751
67-56-1 | メタノール | 0.17894
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.11377 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.025
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 0.48447
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.032362
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.018375
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.0098638
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 2.4707
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## キシレン（№2）
キシレン（№2） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.17576 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.25742 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 1.4648 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.21743
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.22586 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.12201
78-79-5 | イソプレン | 2.6155
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.27523
64-17-5 | エタノール | 0.2167
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.30267
60-29-7 | エチルエーテル | 1.7739
100-41-4 | エチルベンゼン | 3.0557
107-21-1 | エチレングリコール | 0.528 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.083611
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.10866
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.10825
1330-20-7 | キシレン | 1.0004
98-82-8 | クメン | 2.8338 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.14318 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.14267
108-90-7 | クロルベンゼン | 12.3386
64-19-7 | 酢酸 | 0.46222
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.27015
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.22842
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.064492
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.26454
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.21063
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.11355
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.061646
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.1949
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.45798
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.087522
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 4.0096
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.049261
110-82-7 | シクロヘキサン | 14.28
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.22699 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 17.2718
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 3.3332
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 1.8203
75-09-2 | ジクロロメタン | 37.8788
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.33109 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.67577
100-42-5 | スチレン | 1.3805
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 4.3135
108-88-3 | トルエン | 3.2
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.16955 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 8.658
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.12646
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.11723
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.15777
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 1.9606 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 7.6323
67-56-1 | メタノール | 0.53926
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.36558 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.12167
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 1.5568
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.15767
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.059049
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.031697
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 7.9395
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## 酢酸エチル(№3）
酢酸エチル(№3） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.1759 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 1.7223 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 9.8 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.75609
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 1.5111 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.49145
78-79-5 | イソプレン | 17.4991
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.99602
64-17-5 | エタノール | 1.4498
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 2.025
60-29-7 | エチルエーテル | 11.8684
100-41-4 | エチルベンゼン | 20.4444
107-21-1 | エチレングリコール | 3.5326 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.5594
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.72698
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.72424
1330-20-7 | キシレン | 3.6711
98-82-8 | クメン | 18.9594 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.95797 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.95452
108-90-7 | クロルベンゼン | 82.5518
64-19-7 | 酢酸 | 3.0925
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.2095
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.5282
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.43148
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.0004
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.82318
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.75968
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.41245
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.304
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.5211
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.58557
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 26.8262
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.26288
110-82-7 | シクロヘキサン | 95.5409
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 1.5187 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 115.5576
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 22.301
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 12.1789
75-09-2 | ジクロロメタン | 151.5152
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 2.2152 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 4.5212
100-42-5 | スチレン | 9.2362
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 28.8598
108-88-3 | トルエン | 14.771
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.1344 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 43.4783
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.6013
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.7843
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.73432
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 13.1175 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 51.0644
67-56-1 | メタノール | 0.50798
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 2.446 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.4657
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 10.4161
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.60716
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.39507
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.21207
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 53.1197
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## 酢酸-n-ブチル（№4）
酢酸-n-ブチル（№4） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.8323 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 2.6835 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 15.2698 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.89928
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.3546 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.56
78-79-5 | イソプレン | 27.266
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.0775
64-17-5 | エタノール | 2.2591
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 3.1553
60-29-7 | エチルエーテル | 18.4926
100-41-4 | エチルベンゼン | 31.8552
107-21-1 | エチレングリコール | 5.5043 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.87163
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.1327
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.1285
1330-20-7 | キシレン | 4.7281
98-82-8 | クメン | 29.5414 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.4926 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.4873
108-90-7 | クロルベンゼン | 128.6272
64-19-7 | 酢酸 | 4.8185
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.3767
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.3812
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.67231
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.113
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.0004
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.1837
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.64265
108-05-4 | 酢酸ビニル | 2.0318
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.7652
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.9124
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 41.799
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.2995
110-82-7 | シクロヘキサン | 148.8661
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.3663 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 180.0548
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 34.748
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 18.9764
75-09-2 | ジクロロメタン | 303.0303
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 3.4515 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 7.0447
100-42-5 | スチレン | 14.3914
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 44.9676
108-88-3 | トルエン | 22.0751
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.7676 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 56.1798
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.58116
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.222
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.87858
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 20.439 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 79.5655
67-56-1 | メタノール | 1.8553
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 3.8111 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.52726
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 16.2297
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.70537
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.61558
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.33044
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 82.7679
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## メタノール（№5）
メタノール（№5） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.30566 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.44767 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 2.5473 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.45376
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.39279 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.27144
78-79-5 | イソプレン | 4.5485
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.5624
64-17-5 | エタノール | 0.37686
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.52637
60-29-7 | エチルエーテル | 3.085
100-41-4 | エチルベンゼン | 5.3141
107-21-1 | エチレングリコール | 0.91823 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.14541
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.18896
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.18825
1330-20-7 | キシレン | 1.9088
98-82-8 | クメン | 4.9281 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.249 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.24811
108-90-7 | クロルベンゼン | 21.4577
64-19-7 | 酢酸 | 0.80383
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.60183
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.39723
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.11216
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.56142
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.48214
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.19746
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.10721
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.33894
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.86059
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.15221
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 6.973
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.14525
110-82-7 | シクロヘキサン | 24.834
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.39475 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 30.0369
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 5.7967
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 3.1657
75-09-2 | ジクロロメタン | 101.0101
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.57579 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 1.1752
100-42-5 | スチレン | 2.4008
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 7.5015
108-88-3 | トルエン | 5.5928
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.29487 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 16.5837
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.27839
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.20386
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.44109
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 3.4096 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 13.2732
67-56-1 | メタノール | 1
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.63578 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.26521
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 2.7075
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.33027
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.10269
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.055124
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 13.8074
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## メチルイソブチルケトン（№6）
メチルイソブチルケトン（№6） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 2.1878 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 3.2042 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 18.2326 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.4765
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.8114 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.0871
78-79-5 | イソプレン | 32.5565
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.9869
64-17-5 | エタノール | 2.6974
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 3.7675
60-29-7 | エチルエーテル | 22.0807
100-41-4 | エチルベンゼン | 38.036
107-21-1 | エチレングリコール | 6.5723 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.0408
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.3525
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.3474
1330-20-7 | キシレン | 8.643
98-82-8 | クメン | 35.2733 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.7823 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.7758
108-90-7 | クロルベンゼン | 153.5847
64-19-7 | 酢酸 | 5.7534
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.5767
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.8432
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.80276
141-78-6 | 酢酸エチル | 2.0551
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.8457
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.4134
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.76734
108-05-4 | 酢酸ビニル | 2.426
79-20-9 | 酢酸メチル | 3.3124
96-22-0 | ジエチルケトン | 1.0894
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 49.9093
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.56161
110-82-7 | シクロヘキサン | 177.7506
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.8255 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 214.9908
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 41.4902
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 22.6584
75-09-2 | ジクロロメタン | 521.5124
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 4.1212 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 8.4116
100-42-5 | スチレン | 17.1837
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 53.6926
108-88-3 | トルエン | 26.5252
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 2.1105 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 52.0833
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.1436
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.4592
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.7138
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 24.4047 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 95.0036
67-56-1 | メタノール | 3.488
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 4.5506 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 1.0004
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 19.3788
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.2668
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.73502
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.39455
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 98.8273
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## イソプロピルアルコール（№7）
イソプロピルアルコール（№7） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.98451 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 1.4419 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 8.2047 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.76011
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 1.2651 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.50211
78-79-5 | イソプレン | 14.6504
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.0004
64-17-5 | エタノール | 1.2138
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 1.6954
60-29-7 | エチルエーテル | 9.9363
100-41-4 | エチルベンゼン | 17.1162
107-21-1 | エチレングリコール | 2.9575 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.46834
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.60863
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.60634
1330-20-7 | キシレン | 3.5971
98-82-8 | クメン | 15.873 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.80202 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.79913
108-90-7 | クロルベンゼン | 69.1131
64-19-7 | 酢酸 | 2.589
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.2376
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.2794
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.36124
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.0275
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.82535
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.63601
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.3453
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.0917
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.5451
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.49025
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 22.4592
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.26889
110-82-7 | シクロヘキサン | 79.9878
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 1.2715 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 96.7459
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 18.6706
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 10.1963
75-09-2 | ジクロロメタン | 120.4819
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 1.8546 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 3.7852
100-42-5 | スチレン | 7.7327
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 24.1617
108-88-3 | トルエン | 13.4409
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.94974 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 36.9004
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.5191
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.65662
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.74178
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 10.9821 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 42.7516
67-56-1 | メタノール | 1.6215
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 2.0478 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.47649
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 8.7205
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.61584
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.33076
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.17755
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 44.4723
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## メチルエチルケトン（№8）
メチルエチルケトン（№8） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.6901 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 2.4753 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 14.0847 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.1578
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.1718 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.79359
78-79-5 | イソプレン | 25.1499
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.5344
64-17-5 | エタノール | 2.0837
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 2.9104
60-29-7 | エチルエーテル | 17.0574
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.3828
107-21-1 | エチレングリコール | 5.0771 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.80398
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0448
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0409
1330-20-7 | キシレン | 6.2461
98-82-8 | クメン | 27.2486 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.3768 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.3718
108-90-7 | クロルベンゼン | 118.6442
64-19-7 | 酢酸 | 4.4445
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.9478
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1964
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.62013
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.5818
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.4231
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.0918
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.59277
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.8741
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.4771
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.84159
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.5549
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.4395
110-82-7 | シクロヘキサン | 137.3123
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.1827 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 166.0804
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 32.0512
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.5036
75-09-2 | ジクロロメタン | 402.8683
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 3.1837 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 6.498
100-42-5 | スチレン | 13.2744
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.4775
108-88-3 | トルエン | 22.4215
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.6304 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 50.5051
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.82223
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1272
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.3282
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 18.8527 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 73.3902
67-56-1 | メタノール | 2.6048
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 3.5153 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.74694
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 14.9701
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.0002
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.5678
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.30479
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 76.3441
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## 1-ブタノール（№9）
1-ブタノール（№9） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 2.1769 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 3.1882 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 18.1414 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.3002
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.7974 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.94162
78-79-5 | イソプレン | 32.3937
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.764
64-17-5 | エタノール | 2.6839
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 3.7487
60-29-7 | エチルエーテル | 21.9703
100-41-4 | エチルベンゼン | 37.8458
107-21-1 | エチレングリコール | 6.5394 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.0355
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.3458
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.3407
1330-20-7 | キシレン | 8.1235
98-82-8 | クメン | 35.0969 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.7734 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.767
108-90-7 | クロルベンゼン | 152.8168
64-19-7 | 酢酸 | 5.7247
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.3057
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.829
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.79875
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.8308
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.6343
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.4063
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.7635
108-05-4 | 酢酸ビニル | 2.4139
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.9851
96-22-0 | ジエチルケトン | 1.084
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 49.6598
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.49315
110-82-7 | シクロヘキサン | 176.8618
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.8113 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 213.9159
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 41.2827
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 22.5451
75-09-2 | ジクロロメタン | 303.0303
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 4.1006 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 8.3696
100-42-5 | スチレン | 17.0978
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 53.4242
108-88-3 | トルエン | 23.9234
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 2.1 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 35.2113
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.9995
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.4519
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.5138
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 24.2827 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 94.5285
67-56-1 | メタノール | 3.1437
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 4.5279 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.88036
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 19.2819
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.1105
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.73134
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.39258
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 98.3332
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## イソブチルアルコール（№10）
イソブチルアルコール（№10） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 2.3574 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 3.4525 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 19.6456 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.3639
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 3.0293 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.0004
78-79-5 | イソプレン | 35.0796
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.8512
64-17-5 | エタノール | 2.9064
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 4.0595
60-29-7 | エチルエーテル | 23.792
100-41-4 | エチルベンゼン | 40.9838
107-21-1 | エチレングリコール | 7.0816 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.1214
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.4573
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.4519
1330-20-7 | キシレン | 8.4388
98-82-8 | クメン | 38.007 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.9204 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.9135
108-90-7 | クロルベンゼン | 165.4875
64-19-7 | 酢酸 | 6.1993
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.4137
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 3.0636
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.86497
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.915
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.7126
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.5229
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.82681
108-05-4 | 酢酸ビニル | 2.614
79-20-9 | 酢酸メチル | 3.1201
96-22-0 | ジエチルケトン | 1.1739
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 53.7773
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.51797
110-82-7 | シクロヘキサン | 191.5262
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 3.0444 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 231.6526
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 44.7057
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 24.4144
75-09-2 | ジクロロメタン | 588.2353
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 4.4406 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 9.0635
100-42-5 | スチレン | 18.5154
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 57.8538
108-88-3 | トルエン | 26.3158
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 2.2741 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 40.3226
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.0533
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.5722
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.5924
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 26.2961 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 102.3663
67-56-1 | メタノール | 3.2819
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 4.9033 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.92132
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 20.8807
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.1696
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.79198
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.42513
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 106.4864
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## アセトン（№11）
アセトン（№11） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.1212 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 1.6422 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 9.3442 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.0004
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 1.4409 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.65424
78-79-5 | イソプレン | 16.6852
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.2928
64-17-5 | エタノール | 1.3824
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 1.9308
60-29-7 | エチルエーテル | 11.3164
100-41-4 | エチルベンゼン | 19.4934
107-21-1 | エチレングリコール | 3.3683 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.53339
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.69316
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.69056
1330-20-7 | キシレン | 4.6948
98-82-8 | クメン | 18.0776 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.91341 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.91012
108-90-7 | クロルベンゼン | 78.7122
64-19-7 | 酢酸 | 2.9486
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.6054
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.4572
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.41141
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.3293
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.2066
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.72435
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.39326
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.2433
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.0096
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.55834
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 25.5785
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.34952
110-82-7 | シクロヘキサン | 91.0972
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 1.4481 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 110.1828
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 21.2637
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 11.6124
75-09-2 | ジクロロメタン | 200
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 2.1121 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 4.311
100-42-5 | スチレン | 8.8066
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 27.5175
108-88-3 | トルエン | 16.129
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.0816 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 41.4938
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.67408
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.74782
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.1317
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 12.5074 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 48.6893
67-56-1 | メタノール | 2.1146
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 2.3322 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.61969
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 9.9316
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.80328
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.3767
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.20221
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 50.649
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## ブチルセロソルブ（№12）
ブチルセロソルブ（№12） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.6737 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 2.4512 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 13.9479 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 1.0194
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.1507 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.6152
78-79-5 | イソプレン | 24.9057
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.1633
64-17-5 | エタノール | 2.0635
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 2.8821
60-29-7 | エチルエーテル | 16.8918
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.0975
107-21-1 | エチレングリコール | 5.0278 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.79618
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0347
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0308
1330-20-7 | キシレン | 5.5617
98-82-8 | クメン | 26.9841 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.3634 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.3585
108-90-7 | クロルベンゼン | 117.4923
64-19-7 | 酢酸 | 4.4014
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.5106
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1751
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.61411
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.2026
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 1.0756
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.0812
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.58702
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.8559
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.9558
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.83342
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.1806
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.33019
110-82-7 | シクロヘキサン | 135.9792
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.1615 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 164.468
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 31.74
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.3336
75-09-2 | ジクロロメタン | 588.2353
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 3.1527 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 6.4349
100-42-5 | スチレン | 13.1455
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.0749
108-88-3 | トルエン | 25
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.6146 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 46.5116
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.63881
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1163
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.0004
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 18.6696 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 72.6777
67-56-1 | メタノール | 2.0683
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 3.4812 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.5765
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 14.8248
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.78839
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.56229
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.30183
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 75.6029
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## 酢酸イソブチル（№13）
酢酸イソブチル（№13） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 1.6846 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 2.4672 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 14.0391 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.6502
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 2.1648 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.40722
78-79-5 | イソプレン | 25.0685
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.88347
64-17-5 | エタノール | 2.077
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 2.901
60-29-7 | エチルエーテル | 17.0022
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.2877
107-21-1 | エチレングリコール | 5.0606 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.80138
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0414
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0375
1330-20-7 | キシレン | 3.4165
98-82-8 | クメン | 27.1604 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 1.3723 | △
1319-77-3 | クレゾール | 1.3674
108-90-7 | クロルベンゼン | 118.2602
64-19-7 | 酢酸 | 4.4301
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.0004
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1893
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.61813
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.88629
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.71567
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 1.0883
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.59085
108-05-4 | 酢酸ビニル | 1.868
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.2791
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.83886
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.4302
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.21728
110-82-7 | シクロヘキサン | 136.8679
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 2.1756 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 165.5429
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 31.9474
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.4469
75-09-2 | ジクロロメタン | 120.4819
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 3.1734 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 6.4769
100-42-5 | スチレン | 13.2315
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.3433
108-88-3 | トルエン | 17.8571
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 1.6251 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 45.4545
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.42148
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1236
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.63303
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 18.7916 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 73.1527
67-56-1 | メタノール | 1.3481
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 3.504 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.39811
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 14.9217
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.51073
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.56596
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.3038
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 76.097
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## シクロヘキサノン（№14）
シクロヘキサノン（№14） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 3.5278 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 5.1668 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 29.4 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 2.5349
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 4.5334 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.8031
78-79-5 | イソプレン | 52.4973
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 3.5689
64-17-5 | エタノール | 4.3495
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 6.0751
60-29-7 | エチルエーテル | 35.6052
100-41-4 | エチルベンゼン | 61.3331
107-21-1 | エチレングリコール | 10.5978 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.6782
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 2.1809
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 2.1727
1330-20-7 | キシレン | 14.5773
98-82-8 | クメン | 56.8782 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 2.8739 | △
1319-77-3 | クレゾール | 2.8635
108-90-7 | クロルベンゼン | 247.6553
64-19-7 | 酢酸 | 9.2774
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 4.8356
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 4.5847
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 1.2945
141-78-6 | 酢酸エチル | 3.7272
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 3.3047
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 2.2791
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 1.2373
108-05-4 | 酢酸ビニル | 3.9119
79-20-9 | 酢酸メチル | 6.1996
96-22-0 | ジエチルケトン | 1.7567
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 80.4787
108-94-1 | シクロヘキサノン | 1.0004
110-82-7 | シクロヘキサン | 286.6228
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 4.5561 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 346.6727
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 66.9029
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 36.5366
75-09-2 | ジクロロメタン | 840.9387
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 6.6455 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 13.5637
100-42-5 | スチレン | 27.7087
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 86.5794
108-88-3 | トルエン | 21.5517
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 3.4032 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 29.4118
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.9106
78-92-2 | 2-ブタノール | 2.3529
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 3.0414
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 39.3526 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 153.1932
67-56-1 | メタノール | 6.4851
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 7.3379 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 1.6364
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 31.2483
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 2.1404
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 1.1852
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.63621
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 159.359
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## n-ヘキサン（№15）
n-ヘキサン（№15） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.018339 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.026859 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 0.15283 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.016356
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.023567 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.0077796
78-79-5 | イソプレン | 0.2729
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.018628
64-17-5 | エタノール | 0.022611
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.031581
60-29-7 | エチルエーテル | 0.18509
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.31884
107-21-1 | エチレングリコール | 0.055092 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.0087241
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.011337
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.011295
1330-20-7 | キシレン | 0.11484
98-82-8 | クメン | 0.29568 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.01494 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.014886
108-90-7 | クロルベンゼン | 1.2874
64-19-7 | 酢酸 | 0.048228
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.010886
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.023833
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.0067291
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.015595
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.010009
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.011848
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.0064322
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.020336
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.041667
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.0091322
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 0.41836
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.0051984
110-82-7 | シクロヘキサン | 1.49
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.023684 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 1.8022
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.34779
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.18993
75-09-2 | ジクロロメタン | 5.2743
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.034546 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.07051
100-42-5 | スチレン | 0.14404
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 0.45008
108-88-3 | トルエン | 0.37781
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.017692 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 1.0004
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.0084246
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.012231
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.010958
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 0.20457 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 0.79637
67-56-1 | メタノール | 0.070423
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.038146 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.0083825
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 0.16244
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.010851
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.0061613
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.0033073
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 0.82842
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## ジクロロメタン（№16）
ジクロロメタン（№16） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.0041951 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.0061441 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 0.034961 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.0037415
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.0053909 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.0017796
78-79-5 | イソプレン | 0.062427
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.0042611
64-17-5 | エタノール | 0.0051722
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.0072242
60-29-7 | エチルエーテル | 0.04234
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.072934
107-21-1 | エチレングリコール | 0.012602 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.0019956
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.0025934
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.0025837
1330-20-7 | キシレン | 0.029851
98-82-8 | クメン | 0.067637 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.0034175 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.0034052
108-90-7 | クロルベンゼン | 0.2945
64-19-7 | 酢酸 | 0.011032
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.0024903
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.0054519
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.0015393
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.0035674
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.0022896
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.0027101
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.0014714
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.0046519
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.010123
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.002089
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 0.095701
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.0011891
110-82-7 | シクロヘキサン | 0.34084
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.0054178 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 0.41224
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.079557
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.043447
75-09-2 | ジクロロメタン | 1.0004
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.0079025 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.016129
100-42-5 | スチレン | 0.03295
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 0.10296
108-88-3 | トルエン | 0.067568
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.0040469 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 0.18558
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.0019271
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.0027979
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.0025065
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 0.046796 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 0.18217
67-56-1 | メタノール | 0.013725
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.0087258 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.0019175
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 0.037159
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.0024822
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.0014094
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.00075655
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 0.1895
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す

## 酢酸メチル（№17）
酢酸メチル（№17） |  |  |  | ← | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数 | 特記
140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.41442 |  | ← | A～C列の9～68行を全て選択し、
96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.60695 |  |  | 【支援ツール】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
75-05-8 | アセトニトリル | 3.4537 |  |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
67-64-1 | アセトン | 0.48274
106-92-3 | １-アリルオキシ-２,３-エポキシ プロパン (アリルクリシジルエーテル) | 0.53255 | △ |  | eg.） A列；4行からC列；4行
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.29391
78-79-5 | イソプレン | 6.1669
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.6147
64-17-5 | エタノール | 0.51095
16219-75-3 | ５-エチリデン-２-ノルボルネン (エチリデンノルボルネン) | 0.71365
60-29-7 | エチルエーテル | 4.1826
100-41-4 | エチルベンゼン | 7.2049
107-21-1 | エチレングリコール | 1.2449 | △
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.19714
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.2562
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.25523
1330-20-7 | キシレン | 2.1706
98-82-8 | クメン | 6.6816 | △
111-30-8 | グルタルアルデヒド | 0.3376 | △
1319-77-3 | クレゾール | 0.33638
108-90-7 | クロルベンゼン | 29.0924
64-19-7 | 酢酸 | 1.0898
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.66591
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.53857
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.15206
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.61361
123-86-4 | 酢酸n-ブチル | 0.51859
109-60-4 | 酢酸n-プロピル | 0.26772
628-63-7 | 酢酸n-ペンチル | 0.14535
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.45954
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.0004
96-22-0 | ジエチルケトン | 0.20636
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 9.4539
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.15691
110-82-7 | シクロヘキサン | 33.67
108-91-8 | シクロヘキシルアミン | 0.53521 | ▲
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 40.7241
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 7.8592
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 4.292
75-09-2 | ジクロロメタン | 77.5194
127-19-5 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.78065 | △
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 1.5933
100-42-5 | スチレン | 3.255
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 10.1706
108-88-3 | トルエン | 7.4349
2426-08-6 | ノルマル-ブチル-２,３-エポキシ プロピルエーテル | 0.39978 | △
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 23.2019
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.30274
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.2764
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.46926
75-26-3 | ２-ブロモプロパン | 4.6228 | △
126-98-7 | メタクリロニトリル | 17.9958
67-56-1 | メタノール | 1.0483
872-50-4 | Ｎ-メチル-２-ピロリドン (NMP) | 0.86199 | △
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.28584
1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) | 3.6708
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.39791
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.13923
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.074737
108-87-2 | メチルシクロヘキサン (MCH) | 18.7201
注記
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・
寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2024年6月28日現在の内容です。
特記
△ 蒸気の応答後の復帰に時間を要す
▲ 蒸気の応答・復帰に時間を要す